Объявление №1

19    октября  2020г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника№3 города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу : РК, ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,д.17, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,     профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» объявления о проведение закупа способом запроса ценовых предложений «Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты» по следующим лота

Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты

| № п/п | Наименование лота | Спецификации | Ед-цы изм-ия | Цена за ед-цу в тенге | Кол-во | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты, зарегистрированная в РК | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты зарегистрированная в РК с услугой установки. Кабина используется для забора патологического материла (мокроты). Конструктивная особенность кабины позволяет достичь полной воздушной изоляции в целях предупреждения возможного заражения персонала инфекцией, передающейся воздушно-капельным путём во время процедур с высоким риском выделения инфекционного аэрозоля. Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи мокроты работает вентилятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель. Кабина представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина имеет размеры (900/1050/2100(2300)мм), вес нетто не менее 140 кг. Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 125 (сто двадцать пять) мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,95%. Помимо 1 (одного) основного, в комплект поставки входят 2 (два) дополнительных запасных HEPA фильтра. Кабина оснащена переговорным устройством, которое обеспечивает громкую связь в пределах 300 (триста) метров между пациентом и медицинским персоналом. Переговорное устройство состоит из пульта и панели абонента. Пульт оборудован сенсорными кнопками с подсветкой, которые не имеют ограничений по количеству нажатий и позволяют управлять функциями громкости (16 уровней) и чувствительности (16 уровней). Акустические детекторы не реагируют на лишние шумы, передача речи четкая, эффект объемного звука. Корпус вандалоустойчивый, есть функция «конфиденциального разговора». Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30 Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 (два) окна размерами (450/700 мм) для руководства и наблюдения за пациентом. В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра, диаметром 125 (сто двадцать пять) мм. В стоимость товара входит доставка, сборка, установка и ввод в эксплуатацию. Строительные работы (вывод воздуховода наружу не входит в стоимость товара). Кашлевая кабина является медицинским оборудованием, поэтому обязательно наличие регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт., | шт | 985000 | 2 | 1970000 |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,

наименование, адрес местонахождения организатора закупок,

наименование закупок товаров для участия, в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика,

окончательная дата и время вскрытия конверта с ценовым предложением.

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей , ул.Стаханова,17,  КГП на ПХВ « Поликлиника№3 г.Семей», склад.

Место предоставления (приема) документов : РК,ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия»

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 9 часов 00 минут «23» октября 2020 года по адресу: РК,ВКО, г.Семей, ул.Стаханова,17 «Бухгалтерия».

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 9часов 30 минут «23» октября  2020 года по следующему адресу: РК,ВКО, г. Семей, ул. Стаханова,17 «Бухгалтерия».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/318732