| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники ) | Комплекс компьютерный многофункциональный для ислледования ЭЭГ, ВП и ЭМГ |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Комплекс компьютерный многофункциональный для ислледования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | Высокая частота квантования позволяет регистрировать высокочастотные составляющие сигнала без характерного «проглатывания» острых компонентов ЭЭГ или резкого снижения амплитуды. Низкий уровень шума дает возможность применять самую щадящую фильтрацию ЭЭГ или не проводить фильтрацию вообще, что максимально сохраняет полезную информацию в исходном сигнале. В качестве референта может быть назначен любой электрод, и биполярные отведения могут записываться без установки каких-либо дополнительных референтных электродов, например, ушных. Индикация импеданса на передней панели — это существенное сокращение времени подготовки пациента к обследованию при сохранении высокого качества регистрации. При использовании электродной шапочки не придется применять переходники или иные приспособления, достаточно будет просто подключить ее к стандартному разъему. Для подключения электродов используются разъемы типа touch-proof и коннекторы «крокодил», совместимые с любыми современными отечественными и импортными кабелями отведения и электродами. Малые габариты и возможность работы в неэкранированном помещении. Электроэнцефалографы серии можно использовать в любом удобном помещении, что значительно снижает затраты на подготовку рабочего места врача, повышает удобство работы персонала и комфорт пациента. Небольшие размеры прибора — это мобильность и малые затраты на пересылку. Комплект поставки: Руководство по эксплуатации – 1 шт. Руководство по быстрому старту– 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ – 1 шт Параметр; Значение. Количество каналов; 21. Частота квант; вания входных сигналов 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Гц. Диапазон измерения напряжения; от 5 до 12000 мкВ. Относительная погрешность измерения напряжения в диапазоне: · от 10 до 50 мкВ · от 51 до 12000 мкВ; в пределах ±15 % в пределах ±5 %. Относит; льная погрешность измерения временных интервалов в диапазоне от 10 мкс до 10 с в пределах ±2 %. Чувствительность при регистрации сигналов; 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50, 70, 100, 200, 500, 1000 мкВ/мм. Допускаемая относительная погрешность установки чувствительности; ри выводе на печать в пределах ±5 %. Скорость развертки (эквивалентная скорость движения бумаги) при регистрации сигналов в каналах ЭЭГ и в полиграфических (дополнительных) каналах; 3, 7, 15, 25, 30, 50, 60, 120, 240, 480, 960 мм/с. Скорость развертки при ре; истрации ВП 5, 10, 20, 50, 100, 2. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе частот от 0.5 до 60 Гц относительно частоты 10 Гц; от минус 10 до плюс 5 %. Уровень внутренних шумов (от пика до пика), приведенных ко входу; не более 2 мкВ. Напряжение питания: · электронный блок · система на базе персонального компьютера · система на базе портативного компьютера; 5 В DC 220/230 В AC (50 Гц) 220/230 В AC (50 Гц) / ВИП. Климатическое исполнение: · при эксплуатации · при транспортировке · при хранении; УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры: · блок электронный · блок электронный · фотостимулятор светодиодный (с кронштейном) · фотостимулятор светодиодный · блок пациента · блок концентратора USB-LAN» · блок питания · блок электронный (NS042201.013) · блок электронный (NS042201.009) · блок выносной для коммутации электродов · блок формирования синхроимпульсов · сетевой развязывающий трансформатор · слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) · блок аудиовидеостимулятора · блок педального управления · кнопка регистрации реакции пациента · блок для регистрации SpO2 · рабочая часть датчика экскурсии грудной клетки и брюшной стенки · рабочая часть датчика индукционного экскурсии грудной клетки и брюшной стенки · рабочая часть датчика дыхания · рабочая часть датчика дыхания · рабочая часть датчика дыхания · рабочая часть датчика дыхания · датчик храпа · датчик положения тела · датчик положения тела · датчик освещенности · датчик воздушного потока · датчик воздушного потока · стойка напольная o максимальная высота o минимальная высота o диаметр штанги (нижнее колено) o диаметр штанги (вернее колено) o диаметр основания · стойка напольная «СН-8»: o максимальная высота o минимальная высота o диаметр штанги o диаметр основания · планка для крепления двух блоков электронных на штатив · штатив настольный (большой) в упаковке «ШН-1H» · комплект упаковочной тары (NS002901.001) (Д×В×Ш) · комплект упаковочной тары (NS002901.002) (Д×В×Ш); (210´140´55) ± 5 мм (167´55´21) ± 5 мм (140´75´50) ± 5 мм (205´72´30) ± 5 мм (133´35´13) ± 5 мм (205´142´54) ± 5 мм (79´54´33) ± 5 мм (153´107´44) ± 5 мм (153´107´44) ± 5 мм (166´55´21) ± 5 мм (66´68´25) ± 5 мм (280´180´160)± 10 мм (210´166´76) ± 5 мм (155´105´40) ± 5 мм (355´163´47) ± 5 мм (100´48´25) ± 5 мм (56´39´20) ± 2 мм (40´35´5) ± 2 мм (39´40´8) ± 2 мм (39´40´8) ± 2 мм (39´27´8) ± 2 мм (39´40´8) ± 2 мм (39´27´8) ± 2 мм (19´19´3.5) ± 2 мм (54´44´15) ± 2 мм (54´42´15) ± 2 мм (71´36´22) ± 3 мм (84´34´12) ± 3 мм (84´34´12) ± 3 мм (1490 ± 10) мм (905 ± 10) мм (25 ± 5) мм (17 ± 5) мм (660 ± 10) мм (1580 ± 10) мм (880 ± 10) мм (13 ± 2) мм (250 ± 5) мм (152´36´24) ± 5 мм (635´140´105) ± 5 мм (430´340´180) ± 30 мм (430´340´180) ± 30 мм. Масса: · блок электронный · блок пациента · блок электронный» · фотостимулятор светодиодный «ФС-1» (с кронштейном) · фотостимулятор светодиодный «ФС-2» · блок питания «БПМ-5» · блок формирования синхроимпульсов «БФСИ-1» · блок электронный концентратора USB «КМ-7-2» (NS042201.013) · блок электронный концентратора USB «КМ-7-2» (NS042201.009) · блок концентратора USB-LAN «КМ-52Е» · блок выносной для коммутации электродов · слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) · блок аудиовидеостимулятора · кнопка регистрации реакции пациента · блок для регистрации SpO2 · датчик экскурсии грудной клетки и брюшной стенки · датчик экскурсии грудной клетки и брюшной стенки · датчик дыхания «ДДТ-7/В-20» · датчик дыхания «ДДТ-7/Д-20» · датчик дыхания «ДДТ-8/В-10» · датчик дыхания «ДДТ-8/Д-10» · датчик храпа «ДХ-1» · датчик положения тела «ДПТ-1-20» · датчик положения тела «ДПТ-2-22» · блок педального управления · датчик воздушного потока «ДДД-4-20» · датчик воздушного потока «ДДДп-2-20» · датчик освещенности «ДО-1» · сетевой развязывающий трансформатор «ТМ-630М» · планка для крепления двух блоков электронных на штатив · стойка напольная «СН-3» · стойка напольная «СН-8» · тара картонная · комплект упаковочной тары (NS002901.001) · комплект упаковочной тары (NS002901.002) Масса комплекса с принадлежностями в упаковке; (0.7 ± 0.1) кг (0.15 ± 0.01)кг (0.10 ± 0.01) кг (0.12 ± 0.01) кг (0.30 ± 0.02) кг (0.20 ± 0.05) кг (0.10 ± 0.01) кг (0.37 ± 0.05) кг (0.37 ± 0.05) кг (0.60 ± 0.05) кг (0.10 ± 0.01) кг (0.44 ± 0.05) кг (0.30 ± 0.05) кг (0.10 ± 0.02) кг (0.09 ± 0.02) кг (0.05 ± 0.01) кг (0.04 ± 0.01) кг (0.04 ± 0.01) кг (0.04 ± 0.01) кг (0.015 ± 0.010) кг (0.015 ± 0.010) кг (0.02 ± 0.01) кг (0.05 ± 0.01) кг (0.05 ± 0.01) кг (1.30 ± 0.05) кг (0.05 ± 0.01) кг (0.05 ± 0.01) кг (0.03 ± 0.01) кг (10.0 ± 0.5) кг (0.10 ± 0.02) кг (1.75 ± 0.10) кг (2.15 ± 0.05) кг (0.10 ± 0.02) кг (2.3 ± 0.3) кг (2.3 ± 0.3) кг не более 23 кг. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Блок | Блок электронный | 1 шт. |
|  |  | 3 | Стойка напольная | Стойка напольная СН-3 Стойка напольная СН-8 | 2 шт. |
|  |  | 4 | Крепление для установки | Крепление для установки электронного блока на стойку | 1 шт. |
|  |  | 5 | Фотостимулятор | Фотостимулятор светодиодный ФС-1 | 1 шт. |
|  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | Установочный комплект программы | Установочный комплект программы для ЭВМ | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Комплект расходных материалов | Комплект ЭЭГ-электродов (25 мостиковых NS015106.007, 3 ушных NS015106.015) Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 42-48), желтый – 1 шт. Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 48-54), зеленый – 1 шт. Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 54-62), синий – 1 шт. Кабель для подключения мостикового или ушного электрода ЭЭГ – 22 шт. Кабель для подключения мостикового или ушного электрода ЭЭГ – 2 шт. Кабель для подключения мостикового или ушного электрода ЭЭГ – 1 шт. Комплект упаковочной тары – 1 шт. Электрод ЭКГ многоразовый прижимной на конечность F9024SSC (взрослый) – 4 шт. Кабель ЭКГ-отведений 3-проводный (3 м) – 1 шт. | 1 набор |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха — от +10 до +35 °С; · относительная влажность — до 80 % при температуре +25 °С; · атмосферное давление — от 650 до 800 мм рт. ст. Перед включением питания необходимо убедиться, что электронный блок и корпуса изделий вычислительной техники не имеют видимых механических повреждений, которые могут вызвать опасность. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней после подписания договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники - наличие сертификата происхождения обязательно |  |  |  |

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники ) | Компьютерная система регистрации отоакустической эмиссии для скринингового исследования нарушений слуха |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Система регистрации отоакустической эмиссии | Особенности системы регистрации отоакустической эмиссии: • Регистрирует вызванную отоакустическую эмиссию двух типов - задержанная вызванная отоакустическая эмиссия TEOAE и отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения DPOAE • Очень простое управление. После включения сразу готов к работе • Эргономичный корпус • В комплекте подставка для хранения, подключения к ПК, печати • Отличная помехозащищенность • Быстрая скорость обследования Технические характеристики: Cкрининговая система регистрации вызванной отоакустической эмиссии TEOAE и DPOAE для диагностики слуха новорожденных и детей. Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера Русский Автоматический анализ результатов Индикация качества установки зонда Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) Тестовый сигнал Широкополосный щелчок Интенсивность стимула для ЗВОАЭ Не менее 83 дБ УЗД Частотный диапазон стимула ЗВОАЭ 0,7-4,0 кГц Частота отсчетов стимулов Не менее 64 Гц Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (DPOAE) Частотный диапазон стимула ЭЧПИ 1,5-12 кГц Остаточный шум микрофонной системы -20 дБ УЗД (2 кГц), -13 дБ УЗД (1 кГц), (ширина полосы 1 Гц) OLED-дисплей для отображения пользовательской информации и хода обследования. Индикация текущего уровня шума. Индикация результатов теста «Прошел/не прошел» Автоматическая калибровка. Интерфейс соединения с персональным компьютером USB и беспроводное. Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера. Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора Не менее 250 Органы управления 4-х кнопочная мембранная клавиатура Размер прибора не более 6,1 x 3,1 x 14,5 см Электропитание прибора Аккумулятор 3,7 В/ 1752 мАч Число измерений с одной зарядкой аккумулятора Не менее 500 обследований Вес прибора, включая аккумулятор Не более 180 гр. Разъем подключения микро-зонда к прибору HDMI | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Микро-зонд | Зонд для регистрации отоакустической эмиссии | 1 шт |
|  |  | 2 | Набор с тестовыми ушными вкладышами разных размеров | Ушные вкладыши разных размеров | 1 набор |
|  |  | 3 | Подставка (с функцией зарядки аккумулятора) | Для хранения и зарядки устройства | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Teмпература: 15 - 35°C, + 59°F - + 95°F Отн. влажность: 30 - 90 % (без конденсации) Aтмосф. давление: 98 kПa - 104 kПa Maкс. высота над у.м.: 2000 м / 6561 футов над уровнем моря Время загрузки: < 5 c Время прогрева: < 1 мин |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней после подписания договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. - наличие сертификата происхождения обязательно |  |  |  |

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники ) | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции | Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования, которые могут быть настроены в соответствии с потребностями специалиста для проведения аудиологического скрининга или диагностики. Модульное устройство предназначено для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста: - Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП), - Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ). Устройство могут использоваться автономно или с персональным компьютером. Преимущества устройств: - полноцветный сенсорный экран - портативность - гибкость - работа от перезаряжаемой батарейки - длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов - память и хранение свыше 1000 тестов Дополнительные возможности: - сортирование результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени - интерфейс к беспроводному модему для передачи данных – демографические данные пациента на устройстве - дополнительное программное обеспечение базы данных на государственном и русском языках - управление данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB - Конфигурируемые пользователем установки Характеристика прибора: Габариты прибора 210 x 90 x 50 мм Вес прибора (включая аккумуляторную батарею) 500 г Свойства дисплея 240 x 320 пикселей, графический ЖК-дисплей Портативный: 3.5‘‘, Максимальное энергопотребление от аккумулятора около 5 V, 0.4 A = 2 Вт Типичное энергопотребление от блока питания во время зарядки 9 V, 1.0 A = 9 Вт | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зонд | Зонд для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электродные кабели (EC-x) | Кабель для электродов при проведении регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 шт. |
|  |  | 4 | Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой | Для переноса и хранения модульного устройства | 1 шт. |
|  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение MIRA | Для создания и хранения данных на ПК, распечатки результатов | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Одноразовые электроды (разные размеры и типы) | Для регистрации слуховых вызванных потенциалов | 1 набор |
|  |  | 2 | Ушные вкладыши для ушного зонда | Для проведения регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов | 1 набор |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней после подписания договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. - наличие сертификата происхождения обязательно |  |  |  |